

Işıkla Sertleşen Kendinden Asitli Tek Aşamalı Dental Adezif

**KULLANMA TALİMATI**

**ÖZELLİKLER:**

HEMA içermeyen , asitleme, astarlama ve bağlanma işlemlerini tek aşamada yapan “hepsi bir arada bir yapışkan”dır. Kullanım kolaylığına aynı zamanda mine ve dentine mükemmel bir biçimde bağlanma gücüne sahiptir. Bağlanma kalıcılığı ve bio-uyumluluğu sıra dışıdır. Kompozit ve kompomerlerle kulanım için uygundur.

**ENDİKASYONLARI:**

Kompozit ve kompomerleri mine, dentin ve metallere bağlamak için uygundur.

**KONTRA ENDİKASYONLARI:**

Açıktaki pulpalar, pülpitler, metilakrilit rezin alerjilerinde kontra endikedir.

**YAN ETKİLER:**

Benzer içerikli ürünlerle temaslardaki istisnai alerji vakaları rapor edilmiştir. Muhtemel pulpal reaksiyonlardan kaçınmak için pulpal bölgede açığa çıkan dentini uygun bir astar materyali (tercihen bir kalsiyum hidroksit kavite materyali) ile koruyun.

**ETKİLEŞİMLER:**

Örneğin çinko oksit ojenol gibi içeriğinde ki fenollü maddeler nedeniyle polimerizasyonu engelleyebilecek kavite astar materyallerinin kullanımından kaçının.

**UYGULAMA:**

1. Diş yüzeyini temizleyin ve kaviteyi geleneksel yöntemlerle hazırlayın. Gerektiğinde diş izolasyon lastiği ile izole edin.

2. Mevcut dentinin ince olduğu bölgelerde kalsiyum hidroksit kavite astar materyali uygulayın.

3. İnce bir tabaka adheziv uygulayın ve 10 saniye müdahalesiz bırakın. 5 saniye yağsız hava ile hafifçe kurutun.

4. Dental halojen lambalarla 10 saniye, LED ışıkla 5 saniye dental curing ışığı uygulayın.

**SAKLAMA KOŞULLARI:**

Buzdolabında muhafaza edin (1-10°C).

**Dikkat:** Gün ışığına veya diğer ısı kaynaklarına maruz bırakmayın. Dondurmayın.

**UYARILAR:**

Şişeyi her kullanımdan sonra kapatın. Materyali çocukların erişiminden uzak tutun. Oral mukoza ile direk temasında bol su ile yıkayın. Yutulması zararlıdır. Gözü ve deriyi tahriş eder. Cilt ile teması hassasiyet yaratabilir. Gözle teması halinde hemen bol su ile yıkayın ve tıbbi yardım alın. Cilt ile temasından sonra bol miktarda su ve sabun ile yıkayın. Uygun koruyucu kıyafetler giyin, eldiven, göz/yüz maskesi takın. Yüksek ölçüde yanıcı bir likittir.

**LOT NUMARASI:**

Lot numarası, üretim tarihini, materyalin lot numarasını özel olarak tanımlamak üzere sayısal bir ekin takip ettiği ay, yıl, gün formatında vermektedir. Tüm yazışmalarınızda lütfen bu lot numarasına yer verin.

Son kullanma tarihi; yıl, ay formatında gösterilmektedir. Ürünü bu tarihten sonra kullanmayınız.

**DİŞÇİLİKTE KULLANILMAK ÜZERE FORMÜLE EDİLMİŞTİR**

**REF:**

AH1100 6ml Işıkla Sertleşen Kendinden Asitleyici Tek Bileşenli Adheziv / Şişe

AH1150 0.12ml Işıkla Sertleşen Kendinden Asitleyici Tek Bileşenli Adheziv /Tek Doz



Advanced Healthcare Ltd., Tonbridge, Kent, TN11 8JU, UK

Tel: +44 1892 870500 Fax: +44 1892 870482

*Advanced Healthcare Ltd, sürekli ürün denetimi ve gelişimi politikası yürütmektedir. Bu ürünle ilgili olarak yorumda bulunmak isterseniz lütfen paket üzerinde gösterilen lot numarasını belirterek yukarıdaki adresten bizimle bağlantıya geçiniz.*

Dikkat: U.S. Federal Yasaları bu cihazın bir dental profesyonel aracılığı veya siparişi ile satılmasını kısıtlamaktadır.

2013-10 L8841

 ****

Işıkla Sertleşen Kendinden Asitli Tek Aşamalı Dental Adezif

**KULLANMA TALİMATI**

**ÖZELLİKLER:**

HEMA içermeyen , asitleme, astarlama ve bağlanma işlemlerini tek aşamada yapan “hepsi bir arada bir yapışkan”dır. Kullanım kolaylığına aynı zamanda mine ve dentine mükemmel bir biçimde bağlanma gücüne sahiptir. Bağlanma kalıcılığı ve bio-uyumluluğu sıra dışıdır. Kompozit ve kompomerlerle kulanım için uygundur.

**ENDİKASYONLARI:**

Kompozit ve kompomerleri mine, dentin ve metallere bağlamak için uygundur.

**KONTRA ENDİKASYONLARI:**

Açıktaki pulpalar, pülpitler, metilakrilit rezin alerjilerinde kontra endikedir.

**YAN ETKİLER:**

Benzer içerikli ürünlerle temaslardaki istisnai alerji vakaları rapor edilmiştir. Muhtemel pulpal reaksiyonlardan kaçınmak için pulpal bölgede açığa çıkan dentini uygun bir astar materyali (tercihen bir kalsiyum hidroksit kavite materyali) ile koruyun.

**ETKİLEŞİMLER:**

Örneğin çinko oksit ojenol gibi içeriğinde ki fenollü maddeler nedeniyle polimerizasyonu engelleyebilecek kavite astar materyallerinin kullanımından kaçının.

**UYGULAMA:**

1. Diş yüzeyini temizleyin ve kaviteyi geleneksel yöntemlerle hazırlayın. Gerektiğinde diş izolasyon lastiği ile izole edin.

2. Mevcut dentinin ince olduğu bölgelerde kalsiyum hidroksit kavite astar materyali uygulayın.

3. İnce bir tabaka adheziv uygulayın ve 10 saniye müdahalesiz bırakın. 5 saniye yağsız hava ile hafifçe kurutun.

4. Dental halojen lambalarla 10 saniye, LED ışıkla 5 saniye dental curing ışığı uygulayın.

**SAKLAMA KOŞULLARI:**

Buzdolabında muhafaza edin (1-10°C).

**Dikkat:** Gün ışığına veya diğer ısı kaynaklarına maruz bırakmayın. Dondurmayın.

**UYARILAR:**

Şişeyi her kullanımdan sonra kapatın. Materyali çocukların erişiminden uzak tutun. Oral mukoza ile direk temasında bol su ile yıkayın. Yutulması zararlıdır. Gözü ve deriyi tahriş eder. Cilt ile teması hassasiyet yaratabilir. Gözle teması halinde hemen bol su ile yıkayın ve tıbbi yardım alın. Cilt ile temasından sonra bol miktarda su ve sabun ile yıkayın. Uygun koruyucu kıyafetler giyin, eldiven, göz/yüz maskesi takın. Yüksek ölçüde yanıcı bir likittir.

**LOT NUMARASI:**

Lot numarası, üretim tarihini, materyalin lot numarasını özel olarak tanımlamak üzere sayısal bir ekin takip ettiği ay, yıl, gün formatında vermektedir. Tüm yazışmalarınızda lütfen bu lot numarasına yer verin.

Son kullanma tarihi; yıl, ay formatında gösterilmektedir. Ürünü bu tarihten sonra kullanmayınız.

**DİŞÇİLİKTE KULLANILMAK ÜZERE FORMÜLE EDİLMİŞTİR**

**REF:**

AH1100 6ml Işıkla Sertleşen Kendinden Asitleyici Tek Bileşenli Adheziv / Şişe

AH1150 0.12ml Işıkla Sertleşen Kendinden Asitleyici Tek Bileşenli Adheziv /Tek Doz



Advanced Healthcare Ltd., Tonbridge, Kent, TN11 8JU, UK

Tel: +44 1892 870500 Fax: +44 1892 870482

*Advanced Healthcare Ltd, sürekli ürün denetimi ve gelişimi politikası yürütmektedir. Bu ürünle ilgili olarak yorumda bulunmak isterseniz lütfen paket üzerinde gösterilen lot numarasını belirterek yukarıdaki adresten bizimle bağlantıya geçiniz.*

Dikkat: U.S. Federal Yasaları bu cihazın bir dental profesyonel aracılığı veya siparişi ile satılmasını kısıtlamaktadır.

2013-10 L8841