

Resin Modified Glass Ionomer Luting Cement (Powder / Liquid)

ISO 9917-2:2010 Class 1a.

**DIRECTIONS FOR USE**

**FEATURES:**

Radiopaque resin modified glass ionomer luting cement with high strength, sustained fluoride release and excellent aesthetics. Excellent adhesion to metal and tooth structure.

**RECOMMENDED INDICATIONS:**

Cementing of all metal, ceramic, porcelain and resin crowns, bridges, inlays and onlays.

Cementing of metal and ceramic orthodontic brackets to tooth structure.

**CONTRA-INDICATIONS:**

1. Pulp capping.

2. Some people exhibit sensitivity to resins. If any such reactions are experienced, discontinue use of product and seek medical assistance.

**APPLICATION:**

|  |  |
| --- | --- |
| Powder : Liquid Ratio  | 1 Scoop : 3 Drops 1.60g : 1.00g  |
| Mixing Time  | 30 seconds  |
| Working Time (at 23 ± 1°C)  | 2 minutes 0 seconds Minimum  |
| Setting Time (at 37 ± 1°C)  | 6 minutes 0 seconds Maximum  |

1. Clean the preparation and restoration with water and dry. Use calcium hydroxide if pulp protection is required. Do not use eugenol-containing materials.

2. Place 1 level scoop of powder and 3 bubble-free drops of liquid on pad and mix thoroughly with flat bladed spatula to creamy consistency. Cement is pale pink in colour at this stage.

3. Spread a layer of cement over all inside surfaces of restoration and place on preparation. Trim excess when cement is rubbery. Pink colour of cement aids removal of excess. The colour of the cement changes to a tooth colour (U) after 8 hours in the mouth.

**STORAGE:**

Store in a cool dry place (5-25°C). Close caps immediately after use.

**BATCH CODE:**

The batch code gives an open date of manufacture in month, year, day format with a numerical suffix to uniquely identify the batch of material. Please quote this batch number in all correspondence.

The expiry date is shown in year, month format. Do not use the product after this date.

**SPECIALLY FORMULATED FOR USE IN DENTISTRY**

****

**REF:** AH0500 15g Powder / 7ml Liquid

Advanced Healthcare Ltd., Tonbridge, Kent, TN11 8JU, UK

Tel: +44 1892 870500 Fax: +44 1892 870482

*Advanced Healthcare Ltd operate a policy of continuous monitoring and improvement of our products. If you have any comments about this product, please contact us at the above address stating the batch number shown on the packaging.*

Caution: U.S. Federal Law restricts this device to sale by or on the order of a dental professional.

2013-10 L8835



Rezin Modifiye Cam İyonomer Yapıştırma Simanı (Toz/Likit)

ISO 9917-1:2007 Sınıf 1a

**KULLANMA TALİMATI**

**ÖZELLİKLER:**

Yüksek güçte, sürekli florid salan ve mükemmel bir estetik sunan rayo opak rezin modifiye cam iyonomer yapıştırma simanıdır. Diş yapısına ve metallere mükemmel olarak bağlanır.

**TAVSİYE EDİLEN ENDİKASYONLAR:**

Tüm metal, seramik, porselenlerle kron, köprü, inlay ve onlay sementasyonunda,

Metal ve seramik ortodontik bant ve braketlerin diş yapısına sementasyonunda,

**YAN ETKİLER:**

1. Pulpa kapamalarında

2. Bazı hastalar rezine karşı hassasiyet gösterirler. Eğer böyle bir tepki ile karşılaşılırsa ürünün kullanımını durdurun ve tıbbi yardım alın.

**UYGULAMA:**

|  |  |
| --- | --- |
| Toz : Likit Oranı  | 1 Kaşık : 3 Damla 1.60gr : 1.00gr  |
| Karıştırma Süresi  | 30 saniye  |
| Çalışma Süresi ( 23 ± 1°C’de)  | 2 dakika 0 saniye Minimum  |
| Setting Time ( 37 ± 1°C’de)  | 6 dakika 0 saniye Maksimum  |

1. Hazırlığı ve restorasyonu su ile temizleyin ve kurulayın. Pulpanın kapatılması istenirse kalsiyum hisroksit kullanın. Ojenöl içeren maddeler kullanmayın.

2. 1 kaşık toz ve kabarcıksız 3 damla likidi pedin üzerine çıkarın ve kremsi bir yoğunluğa ulaşıncaya kadar düz bıçaklı spatula ile iyice karıştırın. Bu seviyede siman açık pembe renktedir.

3. Simanı, restorasyonun tüm iç yüzeyine 1 kat sürün ve preperatın üzerine yerleştirin. Siman lastiksi bir safhadayken fazlalıkları alabilirsiniz. Simanın pembe renkte olması fazlalığın alınmasına yardımcı olur. Simanın rengi ağız içinde 8 saat sonra diş rengini alır.

**SAKLAMA KOŞULLARI:**

Serin ve kuru bir yerde muhafaza ediniz (5-25°C). Kullandıktan sonra kapağını hemen kapatın.

**LOT NUMARASI:**

Lot numarası, üretim tarihini, materyalin lot numarasını özel olarak tanımlamak üzere sayısal bir ekin takip ettiği ay, yıl, gün formatında vermektedir. Tüm yazışmalarınızda lütfen bu lot numarasına yer verin.

Son kullanma tarihi yıl, ay formatında gösterilmektedir. Ürünü bu tarihten sonra kullanmayınız.

**DİŞÇİLİKTE KULLANILMAK ÜZERE FORMÜLE EDİLMİŞTİR**



**REF:** AH0500 15gr Toz /7ml Likit



Advanced Healthcare Ltd., Tonbridge, Kent, TN11 8JU, UK

Tel: +44 1892 870500 Fax: +44 1892 870482

*Advanced Healthcare Ltd, sürekli ürün denetimi ve gelişimi politikası yürütmektedir. Bu ürünle ilgili olarak yorumda bulunmak isterseniz lütfen paket üzerinde gösterilen lot numarasını belirterek yukarıdaki adresten bizimle bağlantıya geçiniz.*

Dikkat: U.S. Federal Yasaları bu cihazın bir dental profesyonel aracılığı veya siparişi ile satılmasını kısıtlamaktadır.

2013-10 L8835